Multimeter Analog - PHILIPS PM 2412/01

Analoges Multimeter am Elektronikarbeitsplatz.

Zu beachten

Um zu vermeiden, dass das Multimeter schaden nimmt:

Multimeter nimmt bei Skalenüberschreitung (Messbereich zu klein) sowie Skalenunterschreitung (Verpolung) schaden

Bei Nichtgebrauch auf Einstellung TRANSPORT stellen. Dies schützt den Zeiger vor zu harten Skalenüberschreitungen

Richtige Eingänge, Messbereiche und Einstellungen verwenden

Lieber bei von größtem Messbereich rantasten, um zu sehen, ob Polarität stimmt und um Skalenüberschreitungen zu verweiden.

Erst Denken, dann handeln

Damit die Messwerte stimmen:

Die interne Batterie ist leer, somit keine Widerstandsmessungen möglich (Messschaltung mit Netzteil aufbauen oder Digitales Multimeter verwenden)

Zeigerposition vor der Messung Nullen (ohne die Plastik-Schlitz-Schraube mit falschem Werkzeug zu vergewaltigen)

Richtige Skala ablesen, Komma passend setzen, im 6A-Bereich entsprechen 6A dem Vollausschlag

Die interne AC-Korrektur ist nur für Sinus-Signale (andernfalls Digitalmultimeter mit TrueRMS verwenden)

Wer misst misst Mist

Die Versorgung erfolgt parasitär. Das Multimeter belastet das Signal somit stärker als ein hochohmiges Digitalmultimeter, benötigt jedoch keine Batterie zur Strom- und Spannungsmessung.

Relevante Links

Benutzung von analogen Multimetern

Wikihow: Ein Multimeter benutzen